RECOMMANDATION  UIT-R  BS.468-4*,**

Mesure du niveau de tension des bruits
audiofréquence en radiodiffusion sonore

(1970-1974-1978-1982-1986)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est souhaitable de normaliser les méthodes de mesure des bruits en audiofréquence pour l'enregistrement, la transmission et la diffusion du son;

b)	que ces mesures des bruits doivent concorder de manière satisfaisante avec les évaluations subjectives,

recommande

que le niveau de tension du bruit soit mesuré en valeur pondérée et de quasi-crête à l'aide du système de mesure décrit ci-après:

# 1	Réseau de pondération

La courbe de réponse nominale du réseau de pondération est donnée à la Fig. 1b qui est la réponse théorique du réseau passif représenté à la Fig. 1a. Le Tableau 1 donne les valeurs de cette réponse à diverses fréquences.

Les écarts admissibles entre cette courbe nominale et la courbe de réponse de l'équipement de mesure, qui comprend l'amplificateur et le réseau, sont indiqués dans la dernière colonne du Tableau 1 et à la Fig. 2.

TABLEAU  1

| Fréquence (Hz) | Réponse (dB) | Tolérance proposée (dB) |
| --- | --- | --- |
| 31,5 63 100 200 400 800 1 000 2 000 3 150 4 000 5 000 6 300 7 100 8 000 9 000 10 000 12 500 14 000 16 000 20 000 31 500 | – 29,9 – 23,9 – 19,8 – 13,8 – 7,8 – 1,9 0  5,6  9,0  10,5  11,7  12,2  12,0  11,4  10,1  8,1 0 – 5,3 –11,7 –22,2 –42,7 |  2,0  1,4 (1)  1,0  0,85 (1)  0,7 (1)  0,55 (1)  0,5  0,5  0,5 (1)  0,5 (1)  0,5 0  0,2 (1)  0,4 (1)  0,6 (1)  0,8 (1)  1,2 (1)  1,4 (1)  1,6 (1)  2,0 |
| (1) Cette tolérance est obtenue par interpolation linéaire sur un diagramme logarithmique à partir des valeurs spécifiées pour les fréquences servant à la définition du gabarit, à savoir, 31,5, 100, 1 000, 5 000, 6 300 et 20 000 Hz. |  |  |

NOTE 1 – Quand on utilise pour la mesure du bruit audiofréquence un filtre de pondération conforme au § 1, l'appareil de mesure doit être un appareil de quasi-crête conforme au § 2. En effet, l'utilisation d'un appareil d'un autre type (tel qu'un appareil de mesure de valeurs efficaces) peut conduire à des valeurs du rapport signal/bruit qui ne sont pas directement comparables à celles obtenues en utilisant les caractéristiques spécifiées dans la présente Recommandation.

NOTE 2 – L'ensemble de l'appareil est étalonné à 1 kHz (voir le § 2.6).

# 2	Caractéristiques de l'appareil de mesure

Il convient d'utiliser une méthode de mesure des valeurs de quasi-crête. Les caractéristiques dynamiques de l'appareil de mesure peuvent être obtenues de plusieurs façons (voir Note). Elles sont définies aux paragraphes suivants. Les essais de l'équipement de mesure, à l'exception de ceux du § 2.4, doivent être effectués à l'aide du réseau de pondération.

NOTE – Après redressement à deux alternances du signal d'entrée, on pourrait par exemple utiliser deux circuits détecteurs de crête de constantes de temps différentes, montés en cascade.

## 2.1	Réponse en régime dynamique à des salves isolées de signal sinusoïdal

Méthode de mesure

On applique à l'entrée de l'appareil des salves isolées de signal sinusoïdal à 5 kHz, d'une amplitude telle que le signal en régime permanent donnerait une indication correspondant à 80% de l'échelle totale. La salve doit commencer au point où le signal à 5 kHz passe par la valeur zéro; elle doit être composée d'un nombre entier de périodes complètes. Les limites des valeurs lues pour les différentes durées de salve figurent dans le Tableau 2.

Les mesures doivent être effectuées, d'une part, sans réglage des affaiblisseurs, les indications étant lues directement sur la graduation de l'appareil et, d'autre part, avec réglage des affaiblisseurs en fonction de la durée de la salve, de manière à maintenir l'indication aussi voisine de 80% de l'échelle totale que le permettent les échelons de réglage des affaiblisseurs.

## 2.2	Réponse en régime dynamique à des salves récurrentes de signal sinusoïdal

Méthode de mesure

On applique à l'entrée de l'appareil une série de salves de 5 ms de signal sinusoïdal à 5 kHz débutant par la valeur zéro et d'une amplitude telle que le signal permanent donnerait une indication correspondant à 80% de l'échelle totale. Les limites des valeurs indiquées pour les différentes fréquences de répétition figurent dans le Tableau 3.

Les mesures doivent être effectuées sans réglage des affaiblisseurs, mais la réponse doit être comprise dans les tolérances, quelle que soit la gamme de mesure.

TABLEAU  2

| Durée de salve (ms) | 1 (1) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indication par rapport à la lecture en régime permanent (%) (dB) | 17,0 –15,4 | 26,6 –11,5 | 40 –8,0 | 48 –6,4 | 52 –5,7 | 59 –4,6 | 68 –3,3 | 80 –1,9 |
| Valeurs limites: – limite inférieure (%) (dB) – limite supérieure (%) (dB) | 13,5 –17,4 21,4 –13,4 | 22,4 –13,0 31,6 –10,0 | 34 –9,3 46 –6,6 | 41 –7,7 55 –5,2 | 44 –7,1 60 –4,4 | 50 –6,0 68 –3,3 | 58 –4,7 78 –2,2 | 68 –3,3 92 –0,7 |
| (1) L'Administration de l'URSS projette d'utiliser des durées de salve  5 ms. |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  3

| Nombre de salves par seconde | 2 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indication par rapport à la lecture en régime permanent (%) (dB) | 48 –6,4 | 77 –2,3 | 97 –0,25 |
| Valeurs limites: – limite inférieure (%) (dB) – limite supérieure (%) (dB) | 43 –7,3 53 –5,5 | 72 –2,9 82 –1,7 | 94 –0,5 100 –0,0 |

## 2.3	Caractéristiques de surcharge

La capacité de surcharge de l'appareil de mesure doit être supérieure à 20 dB par rapport à la valeur maximale lue sur l'échelle, quel que soit le réglage des affaiblisseurs. Cette «capacité de surcharge» correspond à la fois à l'absence d'écrêtage du signal dans les étages linéaires et à la conservation de la loi de fonctionnement de tout étage logarithmique ou similaire pouvant être compris dans l'appareil.

Méthode de mesure

On applique à l'entrée de l'appareil des salves isolées de 0,6 ms de signal sinusoïdal à 5 kHz débutant par la valeur zéro et d'une amplitude donnant l'indication de pleine échelle de mesure, l'appareil fonctionnant dans sa gamme de sensibilité maximale. On diminue alors l'amplitude des salves, par échelons, jusqu'à une diminution totale de 20 dB, tout en observant les valeurs indiquées par l'appareil, pour vérifier qu'elles diminuent selon des échelons correspondants, sous réserve d'une tolérance globale de  1 dB. On effectue cet essai pour chaque gamme de mesure.

## 2.4	Erreur due à l'inversion de polarité

La différence de lecture quand on inverse la polarité d'un signal asymétrique ne doit pas être supérieure à 0,5 dB.

Méthode de mesure

Dans le mode sans pondération, on applique à l'entrée de l'appareil des impulsions rectangulaires de courant continu d'une largeur de 1 ms à une cadence inférieure ou égale à 100 impulsions par seconde, et d'une amplitude telle que l'indication donnée corresponde à 80% de l'échelle totale. On inverse alors la polarité du signal d'entrée et l'on note la différence entre les valeurs indiquées.

## 2.5	Suroscillations

Le dispositif indicateur de l'appareil doit être exempt de suroscillations excessives.

Méthode de mesure

On applique à l'entrée de l'appareil un signal sinusoïdal de 1 kHz, d'une amplitude telle qu'après stabilisation la valeur indiquée est de 0,775 V ou 0 dB (voir le § 2.6). Quand on applique ce signal brusquement, la suroscillation doit être inférieure à 0,3 dB.

## 2.6	Etalonnage

L'appareil doit être étalonné de façon qu'un signal sinusoïdal permanent à 1 kHz, appliqué à l'entrée avec une tension efficace de 0,775 V et ayant une distorsion harmonique totale inférieure à 1% donne une indication de 0,775 V ou 0 dB. La graduation doit avoir un intervalle étalonné d'au moins 20 dB, l'indication correspsondant à 0,775 V ou 0 dB étant inférieure de 2 à 10 dB à l'échelle totale.

## 2.7	Impédance d'entrée

L'appareil doit avoir une impédance d'entrée au moins égale à 20 k; s'il est fermé sur une impédance d'entrée, celle-ci doit être de 600   1%.

# 3	Présentation des résultats

Les niveaux de tension de bruit mesurés conformément à cette Recommandation sont exprimés en dBqps.

NOTE 1 – Si, pour des raisons d'ordre technique, il est souhaitable de mesurer le bruit non pondéré, il faut employer la méthode décrite à l'Annexe 2.

ANNEXE  1

Réseau de pondération a résistance constante

ANNEXE  2

Mesure non pondérée

Il est reconnu que, pour des applications particulières, il peut être nécessaire de procéder à des mesures non pondérées qui n'entrent pas dans le cadre de la présente Recommandation. Une réponse normalisée est incluse ici à titre indicatif.

Réponse en fréquence

Elle doit rester dans les limites indiquées à la Fig. 4.

Cette réponse sert à normaliser la mesure et à permettre des lectures cohérentes du bruit réparti sur l'ensemble du spectre utile. Lorsque des signaux hors bande, par exemple des résidus de porteuse, sont présents à une amplitude suffisante, ils peuvent donner lieu à des lectures incohérentes entre des équipements de mesure dont les réponses sont différentes, mais restent dans les limites de tolérance de la Fig. 4.

*	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications.

*	*	La Commission d'études 6 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2002 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44.