|  |
| --- |
| **Recommandation UIT-R SM.1837**  **(12/2007)** |
| **Procédure d'essai pour mesurer le niveau  du point d'interception de troisième  ordre (IP3) des récepteurs  de contrôle des émissions** |
| **Série SM**  **Gestion du spectre** |

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT‑R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT‑T, l'UIT‑R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr>, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT‑T, l'UIT‑R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

|  |  |
| --- | --- |
| Séries des Recommandations UIT-R  (Egalement disponible en ligne: <http://www.itu.int/publ/R-REC/fr>) | |
| **Séries** | Titre |
| **BO** | Diffusion par satellite |
| **BR** | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| **BS** | Service de radiodiffusion sonore |
| **BT** | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| **F** | Service fixe |
| **M** | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| **P** | Propagation des ondes radioélectriques |
| **RA** | Radio astronomie |
| **RS** | Systèmes de télédétection |
| **S** | Service fixe par satellite |
| **SA** | Applications spatiales et météorologie |
| **SF** | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| **SM** | **Gestion du spectre** |
| **SNG** | Reportage d'actualités par satellite |
| **TF** | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| **V** | Vocabulaire et sujets associés |

|  |
| --- |
| ***Note****: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la  Résolution UIT-R 1.* |

*Publication électronique*

Genève, 2011

© UIT 2011

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UIT.

RECOMMANDATION UIT-R SM.1837[[1]](#footnote-1)

Procédure d'essai pour mesurer le niveau du point d'interception de  
troisième ordre (IP3) des récepteurs de contrôle des émissions

(2007)

Champ d'application

La présente Recommandation fait partie d'un ensemble de Recommandations décrivant les méthodes d'essai à utiliser pour déterminer les paramètres techniques des récepteurs de contrôle des émissions qui sont importants pour les utilisateurs de ces récepteurs. L'application par les fabricants des méthodes décrites facilite les comparaisons entre les différents récepteurs. La présente Recommandation définit la procédure d'essai pour déterminer le point IP3 d'un récepteur de contrôle des émissions. Il est recommandé à tous les fabricants de suivre cette procédure, afin de pouvoir offrir une évaluation plus simple et plus objective de la qualité des produits aux utilisateurs de ces récepteurs.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a) que l'UIT‑R a publié les spécifications types recommandées des récepteurs analogiques et numériques de contrôle des émissions dans le Manuel – Contrôle du spectre radioeléctrique (2011), mais que rien n'est dit sur les procédures d'essai correspondantes;

b) que la spécification du point d'interception de troisième ordre (IP3) dépend fortement des procédures d'essai appliquées;

c) que le niveau du point IP3 spécifié dans la fiche technique d'un récepteur dépend beaucoup des fréquences d'essai utilisées, de l'espacement des signaux d'essai et de leurs niveaux ainsi que de la température ambiante au moment des essais;

d) que la caractéristique IP3 a une influence directe sur la capacité d'un récepteur à réaliser certaines tâches de contrôle des émissions, en particulier dans certaines conditions réelles (signaux de niveau élevé à des fréquences proches de la fréquence réglée);

e) que, en l'absence de procédure d'essai définie, il faut réaliser une certaine conversion pour pouvoir comparer les spécifications du point IP3 publiées par les fabricants et que cette conversion peut être complexe, voire impossible à réaliser;

f) qu'une procédure d'essai définie pour le point IP3 doit être indépendante de la conception du récepteur;

g) que si une procédure d'essai bien définie pour le point IP3 est adoptée par tous les fabricants de récepteurs de contrôle des émissions, elle permettra d'offrir aux utilisateurs de ces récepteurs une évaluation plus simple et plus objective des produits provenant de différents fabricants, évitant ainsi les ambiguïtés;

h) que des informations supplémentaires sur les mesures du point IP3 figurent dans le Rapport UIT‑R SM.2125 – Paramètres et procédures de mesure des récepteurs et des stations de contrôle du spectre dans les bandes des ondes décamétriques, métriques et décimétriques;

j) que, lorsqu'on compare la qualité de fonctionnement de deux récepteurs, on tient compte simultanément du point IP3 et du facteur de bruit ou de la sensibilité,

recommande

**1** que la méthode de mesure décrite dans l'Annexe 1 soit utilisée pour déterminer le point d'interception de troisième ordre (IP3);

**2** que chaque valeur du point IP3 soit accompagnée du facteur de bruit ou de la sensibilité au moment de la mesure du point IP3.

Annexe 1  
  
Procédure d'essai pour mesurer le niveau du point d'interception de  
troisième ordre (IP3) des récepteurs de contrôle des émissions

# 1 Aspects généraux

Le niveau du point IP3 dépend:

– de l'espacement radioélectrique entre les deux signaux d'essai;

– du niveau radioélectrique des deux signaux d'essai;

– de l'ensemble des fréquences choisies pour l'essai;

– de la température au moment des essais.

De plus, pour évaluer correctement le niveau du point IP3:

– les deux produits d'intermodulation générés par le récepteur pour chaque paire de fréquences d'essai doivent être mesurés et évalués. Si leurs niveaux sont différents, il faut prendre le niveau le plus élevé;

– il convient d'éviter les mesures dupliquées (sur ce que l'on appelle les «fréquences images»), car elles ont une influence sur la valeur moyenne du point IP3. Les mesures dupliquées conduisent à des niveaux analogues du point IP3, qui ne contribuent pas vraiment à l'évaluation de la qualité du récepteur;

– une *valeur minimale* pour le niveau du point IP3 doit être spécifiée et publiée par le fabricant dans la fiche technique pour l'ensemble de la plage de fonctionnement du récepteur. Les conditions relatives à chaque mesure (espacement, niveaux des signaux d'essai, bruit de fond d'entrée équivalent, commande AGC «activée» ou «désactivée») doivent aussi être publiées dans la fiche technique. Pour chaque espacement, la valeur doit être accompagnée de la condition d'essai du récepteur (voir le paragraphe «Définitions»). Etant donné que les valeurs du point IP3 dépendent de la fréquence, le fabricant peut en outre choisir de spécifier le point IP3 pour certaines bandes ou gammes de fréquences;

– une *valeur moyenne* (la moyenne arithmétique d'un certain nombre de mesures) peut aussi être indiquée.

Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent dans la présente Recommandation:

– La condition d'essai du récepteur est définie comme étant la «*condition 1*» si les deux signaux d'essai suivent le trajet de signal analogique complet y compris les convertisseurs ou détecteurs A/D.

– La condition d'essai du récepteur est définie comme étant la «*condition 2*» si les deux signaux d'essai suivent le trajet de signal analogique jusqu'à une sortie FI analogique.

– La condition d'essai du récepteur est définie comme étant la «*condition 3*» si un ou plusieurs des signaux d'essai sont supprimés à une étape intermédiaire du trajet de signal analogique du récepteur.

# 2 Eléments fondamentaux concernant le concept de niveau du point d'interception de troisième ordre (IP3)

Deux signaux d'essai non modulés de même puissance efficace *Pin* et de fréquences *f*1 et *f*2 (*f*1< *f*2) sont insérés à l'entrée de l'antenne du récepteur. En raison des non-linéarités, deux produits d'intermodulation de fréquences *f*3 = {(2 × *f*1) – *f*2} et *f*4 = {(2 × *f*2) – *f*1} peuvent apparaître.

Le niveau du point IP3 est alors calculé comme suit:

IP3 = *Pin* + *a*/2

où:

*Pin*: puissance efficace mesurée pour chacun des deux signaux d'essai insérés (dBm)

*a*: différence (dB) entre le niveau des signaux d'essai insérés et le niveau des produits d'intermodulation au point de mesure. Si les produits d'intermodulation ont des niveaux différents, il faut prendre le niveau le plus élevé.

Variation du bruit de fond du récepteur

Le bruit de fond d'entrée équivalent du récepteur testé doit être mesuré pendant toute la mesure du point IP3 avec et sans les signaux d'essais activés. Les détails concernant les fréquences utilisées pour l'essai (*f*5 et *f*6) figurent dans le paragraphe «*Mesure des niveaux*»*.*

Conditions du banc d'essai

Pour effectuer cette mesure, il est important d'avoir une isolation suffisante entre les deux sources de l'essai pour éviter que des produits d'intermodulation soient créés dans les étages de sortie des sources aux fréquences *f*3 et *f*4. Il pourra être nécessaire de recourir à des dispositifs tels que des isolateurs, des affaiblisseurs fixes, des amplificateurs d'isolement, ou des combineurs de puissance de Wilkinson à forte isolation. Un filtrage passe-bas pourra aussi être nécessaire pour affaiblir les deuxièmes harmoniques des sources.

Pour vérifier la fiabilité de tous ces dispositifs dans le montage d'essai, on peut mesurer le niveau du point IP3 du banc d'essai sans raccorder le récepteur testé. Le point IP3 du banc d'essai devrait être meilleur que le point IP3 attendu pour le récepteur, avec une différence d'au moins 10 dB.

Mesure des niveaux

Les niveaux sont mesurés à *f*1, *f*2, *f*3, *f*4 et, pour garantir un bruit de fond d'entrée équivalent constant du récepteur, ils sont également mesurés à *f*5 et *f*6 en utilisant l'indicateur de niveau intégré du récepteur. *f*5 et *f*6 représentent les canaux adjacents à la bande passante BW du récepteur   
(*f*5 = *f*3 – BW et *f*6 = *f*4 + BW). Les niveaux à *f*5 et *f*6 sont mesurés avec les signaux d'essais activés et désactivés. Cet indicateur de niveau intégré doit être étalonné sur toute la gamme d'amplitude des niveaux attendus de mesure des signaux. L'erreur absolue maximale autorisée est de ±1 dB et la résolution d'affichage de l'indicateur de niveau doit être ≤ 0,1 dB. Lorsque la sortie FI est disponible, on peut aussi utiliser un analyseur spectral ou un récepteur de mesure raccordé au dernier étage FI du récepteur comme indicateur de niveau, auquel cas les mêmes conditions d'étalonnage et de précision que pour l'indicateur intégré s'appliquent mais on peut utiliser un filtre de mesure relativement étroit pour surmonter les difficultés rencontrées pour mesurer le point IP3 dans le cas des récepteurs ayant une bande passante étroite.

Bruit de phase

Si les niveaux des produits d'intermodulation à *f*3 et *f*4 sont proches des phénomènes de bruit de fond ou de bruit de phase, les niveaux mesurés correspondront aux produits d'intermodulation plus le bruit. Le niveau réel des produits d'intermodulation peut être obtenu en retranchant la contribution du bruit.

Espacement en fréquence des signaux d'essai

L'espacement entre les fréquences *f*1 et *f*2 est choisi conformément au § 3 et de telle sorte que les deux signaux d'essai soient conformes à l'une des conditions 1, 2 et 3.

La largeur de bande que l'on choisit d'utiliser pendant la mesure doit être spécifiée.

Pour les signaux d'essai, on choisit au moins deux paires de fréquences par octave régulièrement réparties sur toute la gamme de fréquences du récepteur. Les valeurs publiées du point IP3 doivent être valables sur toute la gamme de température indiquée dans la fiche technique. Les éventuelles limitations doivent être mentionnées dans la fiche technique. Si un affaiblisseur d'entrée variable est présent, son affaiblissement doit être réglé sur 0 dB pendant les essais. Dans les autres cas, par exemple lorsque la conception du récepteur ne permet pas de modifier manuellement le réglage de l'affaiblisseur, il faut préciser l'affaiblissement utilisé pendant les essais et la raison pour laquelle une valeur autre que 0 dB a été utilisée. Pour caractériser un récepteur de façon plus complète, on peut indiquer les mesures obtenues pour plusieurs valeurs d'affaiblissement. Le récepteur doit être installé dans des conditions de fonctionnement normales et il faut indiquer si la commande AGC est activée ou désactivée, suivant la mesure.

Configuration du récepteur testé

Si un préamplificateur commutable est présent, il faut le désactiver pour réaliser les mesures. Pour certaines conceptions de récepteur, on ne peut pas désactiver un amplificateur physique mais on peut utiliser une combinaison d'affaiblisseurs variables à plots. Pour cette combinaison d'amplification et d'affaiblissement, le gain doit être réglé sur 0 dB.

# 3 Définition d'une procédure d'essai pour mesurer le niveau de point d'interception de troisième ordre des récepteurs pour les gammes de fréquences de 9 kHz à 30 MHz et de 20 MHz à 3 000 MHz

Pour la mesure du point IP3, il convient de choisir les paramètres en ayant à l'esprit l'utilisation typique du récepteur. Des difficultés sont parfois rencontrées lorsqu'il s'agit de comparer des récepteurs dont les champs d'application se chevauchent. L'approche retenue dans la présente Recommandation consiste à tester les récepteurs dans des conditions comparables et:

– il convient de tenir compte des considérations de base formulées au § 2;

– l'intervalle autorisé du niveau des signaux d'essai à *f*1 et *f*2 à l'entrée de l'antenne du récepteur de contrôle des émissions va de −30 dBm à 10 dBm;

– la largeur de bande du filtre FI ou la largeur de bande de résolution pour la mesure peut être choisie par le fabricant mais la valeur choisie doit être réaliste pour le type de récepteur et l'application prévue. La largeur de bande choisie doit être ≤ 5 kHz pour la gamme de fréquences de 9 kHz à 30 MHz et elle doit être ≤ 30 kHz pour la gamme de fréquences de 20 MHz à 3 000 MHz;

– les récepteurs doivent être testés avec une gamme d'espacements entre les fréquences d'essai. Il convient d'utiliser une liste à croissance harmonique commençant à 1 Hz, puis 3 Hz, 10 Hz, 30 Hz, 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz, etc., jusqu'à 300 MHz. Pour un grand nombre de récepteurs et d'applications, il n'est pas utile de réaliser des mesures sur l'ensemble de la gamme des espacements. On peut choisir d'autres valeurs pour le premier et le dernier espacement de la liste. Il est toutefois nécessaire de réaliser des mesures pour tous les espacements compris entre le premier et le dernier espacement;

– la tolérance de l'espacement en fréquence doit être ≤ 1%;

– les valeurs mesurées du point IP3 doivent être présentées dans un seul tableau indiquant les mesures pour la condition 1, la condition 2 et la condition 3, ou dans des tableaux distincts, suivant le nombre de conditions. Pour chaque mesure, le tableau doit indiquer l'espacement en fréquence utilisé, la condition (condition 1, 2 ou 3) dans laquelle la mesure est réalisée et le point IP3 mesuré;

– chaque entrée du tableau doit contenir une note si la mesure effectuée représente une condition d'utilisation pratique réelle du récepteur. Des informations complémentaires décrivant les conditions de mesure peuvent être ajoutées en bas du tableau.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. La Commission d'études 1 des radiocommunications a apporté en 2010 des modifications de forme à cette Recommandation, conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 1-5. [↑](#footnote-ref-1)